096软件测试问题记录

软件版本：setup1080_096_20250331_瑞金医院

测试时间：2025.4.1

问题记录：

  - 表面肌电：选中某一线号时，按翻页键键，右下角时间进度条时间不变，需优化。

  - 表面肌电：选中某一线号时，范围游标默认在最左侧，会误以为没显示范围游标。优化：范围游标初始值默认在屏幕时程第5格至第10格。

  - 表面肌电：选中某一线号时，点击【分析范围】，拉动游标，再次选中另外线号，重复操作，会概率性闪退。

  - MUP分析方法：全捕获/去多相。直接全捕获时无效，需先选去多相分析一遍，在选全捕获时才有效；且同一数据库，全捕获与老的094自动分析有差距。