表面肌电项目测试问题记录

软件版本：setup1080_094_SEMG_20250324

测试时间：2025.3.25

- Bug：时程500ms，4个通道，采集波形会自动停止。

测试状态：测试通过

备注：采满1分钟才会停止

- Bug：波形不保存，退出采集界面或更换到其他方案，再返回时，波形消失。

测试状态：测试通过

- 默认参数下，前一版（20241219）默认方案的图片没显示。

- 选中某一线号时，屏幕会闪，体验不好，需要优化。

测试状态：测试通过

- 按翻页键翻页时，屏幕会闪，体验不好，需要优化。

测试状态：测试通过

- 部位设置，当前效果：设置好后，波形采集完成后才能在线号旁显示部位名称，再次采集波形过程中部位名称只显示两个汉字。改为：部位设置好后，即刻完整一直显示在线号旁。

测试状态：测试通过

- 选中某一线号波形分析范围后，无再返回能整体分析多个通道波形范围，需加上此功能。

测试状态：测试通过

- 波形保存逻辑错乱，出现现象：已有方案不显示、已做波形多出一组、波形不保存，见录屏。

测试状态：测试通过

备注：已采集的波形自动保存，手动保存方案时显示：试图执行系统不支持的操作

- 【分析范围】游标，左侧线号列改为非激活区，防止该区域点击鼠标会将游标拉到最左侧位置。

测试状态：测试通过

备注：正常点击游标不会动，拖拽线号会导致游标拉到最左侧位置

- 鼠标滚轮在一级、二级方案名称附件滚动时，屏幕会闪，体验不好，需要优化。

测试状态：测试通过

- 项目名称自定义功能没有，需实现该功能。

测试状态：测试通过

备注：方案名称可自定义

- 需求里【方案】下拉菜单是新建、打开、保存，目前软件是新建、读取、保存。

测试状态：测试通过

- 默认方案中 脑卒中-肌直肌 修改成 股直肌。

测试状态：测试通过

- 【增加图片】菜单位置放到左侧图片位置，可用添加标识“+”代替此菜单，还需支持删除图片功能，如：点击图片，按键盘delete 健弹出“删除例图”对话框。

测试状态：测试通过

备注：另外发现图片不保存：添加完图片后退出方案，再返回该方案，图片消失

- 当前软件采样率是多少？

- 【导出数据】功能的逻辑是什么，导出的是什么数据？