## Sheet1
术中（二代）设备软硬件需求及优化建议反馈
序号 | 需求描述 | 需求分类 | 研发反馈 | 时间节点 | 备注
1 | 术中网络版设备，较之前的USB版设备，硬件灵敏度降低（USB版0.5mv，网络版2mv）导致结果实际应用中较小的波形无法采集到。 | 硬件 | 已反馈硬件 | 可改进 | 该硬件灵敏度的原因可能是网络版设备采集波形会削顶。
2 | 术中主机肌音问题，目前的设备肌音是前四道插座采集波形，定标都没有问题，但是肌音CH1对应插座X7-X8,CH2对应X5-X6,CH3对应X3-X4,CH4对应X1-X2 | 硬件+软件 | 已反馈研发，给出方案是软件优化 | 待解决，后期硬件优化
3 | 术中设备需要解决16导前置器（2个延长盒）上所有的插孔，可以任意两两组合。目前软件支持单独一个延长盒上的插座任意两两组合 | 硬件 | 已反馈硬件 | 2025.6.15给出解决方案
4 | 术中在实际使用时，极容易受外界环境干扰，尤其是诱发电位，导致波形差或者无法采集（外界环境电刀、吸引器、骨钻等） | 硬件 | 已反馈硬件 | 安排邮寄静音传感器跟台试用 | 下一代硬件重新设计（待定），等待下位机解密
5 | 术中自由肌电图，监测中，会突然一道波形出现高频干扰,持续一段时间，幅度慢慢减弱，然后消失 | 硬件 | 已反馈硬件 | 等待复现，暂无解决方案
6 | 术中设备硬件带宽太窄，档位太少，无法满足临床需求 | 硬件 | 已反馈硬件 | 术中带宽需求： 下限频率档位0.1Hz,0.5Hz,1Hz,2Hz,10Hz,20Hz,100Hz,500Hz 上限频率档位：30Hz,100Hz,300Hz,1KHz,2KHz,3KHz,10KHz,20KHz | 下一代硬件重新设计（待定）
7 | 096术中设备声音强度有问题，与092/094/093相比存在差异性 | 硬件 | 已经反馈研发，并且产品部给出过优化方案 | ①实测096设备听力分贝差异,对比093；②解决硬件支持135dB（现最大支持125dB） | 096的听诱发声音在单位室SPLdb单位情况下是比092 093 低10db的，所以需要有这样一个功能来校准（来自熊攀的建议） | 等待2025.5中旬评估时间节点
8 | 目前术中台式设备需要配置音箱，用来播放术中监测的报警音（音箱连接电脑主机发出） |  |  | 工业设计台车内置外接音箱； | 音箱是否标配？？？
9 | 电刺激、声刺激和光刺激项目不能同时进行 | 硬件+软件 |  | 硬件部评估能否实现；下一代硬件重新设计（待定） | 在监测中，体感和听觉经常要同时监测
10 | 在运动诱发中，给了运动刺激后，波形显示存在延迟情况，延迟在1s-15s之间（后面几次更长）。软件版本二代3.15 | 软件 | 软件已知晓 | 2025.3.17，待复现
11 | 由于听神经瘤的手术需求，需要增加独立的耳蜗电图项目（同听觉诱发电位） | 软件 | 复制听觉诱发 | 做个子项目，给到默认参数（详见附件1） | 2025.5.20（发布更新软件）
12 | 由于听神经瘤的手术需求，需要增加独立的听神经动作电位（CPA，同听觉诱发电位） | 软件 | 复制听觉诱发 | 做个子项目 | 2025.5.20（发布更新软件）
13 | 在人工耳蜗植入手术中，需要用到电刺激听觉诱发，需要增加电刺激听觉诱发项目（电诱发听性脑干反应(EABR)） | 软件+硬件 | 复制体感诱发 | 做个子项目 | 常规听觉诱发是声音刺激 | 电诱发听性脑干反应(EABR):是电刺激听神经末梢后，前10ms内产生的可在头颅表面记录到的一组短潜伏期电位。通过EABR检测可以准确、客观地反映听神经及脑干听觉传导通路的功能状态。
14 | 体感诱发电位波形标注 | 软件 | 体感诱发项目（优先修改） | 需要加动态横标，自动精准标注体感波形 | 2025.5.20（发布更新软件）
15 | 在腰骶和脊髓栓系手术，需要监测球海绵体反射，需要增加球海绵体反射，并且要对该项目的刺激伪迹做优化 | 软件 | 复制体感诱发（参照一代术中软件伪迹优化算法） | 做个子项目 | 2025.5.20（发布更新软件）
16 | 面神经运动诱发的刺激需要优化（同经颅运动诱发） | 软件 | （参照一代术中软件伪迹优化算法） |  | 2025.5.20（发布更新软件）
17 | 侧方扩散项目刺激伪迹优化（同经颅运动诱发），且采样模式需要优化 | 软件 | （参照一代术中软件伪迹优化算法） | 详见附件2 内容 | 时间待定？？？？
18 | 手术显微镜和内窥镜的影响接入，在软件的监测界面和波形同步显示，要求独立窗口 | 软件 |  | 开发中 | 2025.9.15
19 | 椎弓根螺钉项目，可以实现自动采集和手动采集两种方式，并且根据设置做出报警 | 软件 |  | 开发中 | 2025.5.15
20 | 波形采集和声音报警可以同时进行 |  |  | 已解决
21 | 脑电项目优化 | 软件+硬件 |  | 优化中 | 2025.5.20（发布更新软件）