## 耳蜗电图模态参数
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 选项内容 | 功能描述
模态 | + | 模态类型 | 选择耳蜗电图.下拉选项：脑电图、自由肌电、触发肌电、运动诱发、椎弓根钉刺激、近神经、神经根、四联刺激、听觉诱发、视觉诱发、上肢体感、下肢体感、D波、面神经运动诱发、侧方扩散（异常肌反应）、F波、H反射、瞬目反射、皮层翻转、语言皮层定位、运动功能映射、背根切断术、其它诱发 | 系统的默认项目名称
|  | 左 | 勾选/不勾选 | 默认勾选 ，添加左听觉诱发诱发项目，
|  | 右 | 勾选/不勾选 | 默认勾选，添加右听觉诱发项目，
|  | 模态名称 |  | 默认和模态类型名称相同，可以自定义添加的模态名称。可以输入内容：汉字，字母，限制20个汉字
|  | 刺激类型 | 音频 | 默认音频，可以预留电刺激
|  | 添加 |  | 添加一个模态项目
|  | 取消 |  | 取消添加，隐藏添加窗口
| — | 模态名称 | 且只有当前方案下任何一个项目都没有采集波形，才出现“-”按钮，否则此按钮不出现 | 下拉显示当前患者下已添加的模态项目名称
|  | 删除 |  | 原来添加按钮切换成删除按钮，删除选择的模态项目
|  | 取消 |  | 取消删除，隐藏删除窗口
| 轨迹 | 项目名称 | 勾选/不勾选 | 监视界面显示/不显示项目轨迹窗口
|  |  | 左击名称 | 可修改项目名称。可以输入内容：汉字，字母，限制20个汉字
|  | 通道 | 下拉显示项目通道名称 | 显示当前项目所选择的通道名称
|  | 全部应用 | 勾选/不勾选 | 选择是否将设置更改应用于所有通道（大致包括灵敏度、叠加次数，平滑、通道开/关等）
|  | 隐藏通道 | 勾选/不勾选 | 勾选：监视窗口中隐藏该通道，把留出的空间自动分配各其余通道； 不勾选：监视窗口显示该通道 此选项不适用全部应用
|  | 平均值灵敏度改为“叠加灵敏度”（μV/D） | 叠加波形的灵敏度（只有勾选阈值线出现） | 默认0.5，选项包括0.01,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,25000。可以输入，范围0.01-25000
|  | 即时灵敏度改为“原始灵敏度”（μV/D） | 原始波形的灵敏度 | 只有在勾选了阈值线（溢出范围）才出现。默认5，选项包含：,1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,25000。可以输入，范围1-25000
|  | 扫描改为“叠加次数” | 采集一次体感波形的次数 | 默认500，选项包含：1,10,20,50,100,200,300,500,1000,2000,5000。可以输入，范围1-5000
|  | 伪迹去除 | 勾选/不勾选 | 默认勾选，与阈值线组合来去除波形中的干扰
起始（ms）：默认0，选项包含：0,1,2,5,10,20,30,40，可以输入，范围0-40
电平（μV）:设定阈值电平或假象排斥限制。默认20，选项包含：1,2,5,10,20,25,30,40,50,100,200,500,1000,2000,可以输入，范围1-2000，只有在伪迹去除勾选下激活
|  | 阈值线（溢出范围） | 勾选/不勾选 | 勾选：显示阈值线 不勾选：不显示阈值线 勾选中后，在波形基线上下两侧会出现横向贯穿全屏的虚线 鼠标移动到波形上或靠近阈值线时，本通道左上角显示当前阈值数值 鼠标左键按住即可拖动阈值线上下移动，同时左上角阈值的数值实时更新。
|  | 重复数（改为：轨迹波形） | 模式 | 堆栈（改为：堆栈（下行））
叠加（改为：集中显示）
平均值（改为：平均值显示）
堆栈倒置:(改为：堆栈（上行））
|  |  | 重复数较少（改为：轨迹数） | 最大波形显示条数（不包括当前波形）默认1选项包含：0,1,2,5,10,20,50,100,200,500，可以输入，范围0-500，精确到1
|  |  | 重复数较多 | 增加波形显示时，最大波形显示条数（不包括当前波形）
|  |  | 重复数/格（轨迹数/格） | 波形监视区域每格显示的波形条数，默认4，选项包含:1,2,3,4,5,10,15,20,50,100，可以输入，范围1-100，精确到1
|  | 显示 | 通道名称 | 勾选/不勾选：监视窗口通道名称显示/不显示；默认勾选
|  |  | 灵敏度 | 勾选/不勾选：监视窗口灵敏度显示/不显示；默认勾选
|  |  | 时基（改为：时程） | 勾选/不勾选：监视窗口时程显示/不显示；默认勾选
|  |  | 接受/拒绝(改为叠加/溢出) | 勾选/不勾选：监视窗口接受/拒绝（叠加/溢出）次数显示/不显示，默认勾选，
|  |  | 信噪比 | 去掉此功能
|  |  | 刺激信息 | 勾选/不勾选：监视窗口刺激信息显示/不显示；默认勾选
|  |  | 网格 | 勾选/不勾选：监视窗口网格显示/不显示；默认勾选
|  |  | 刺激启动 | 勾选/不勾选：监视窗口刺激起始位置白色标记线显示/不显示
|  |  | 自动强度（改为：自动灵敏度） | 勾选/不勾选：监视窗口灵敏度改为通道灵敏度，按每个通道最高波形显示在两格的范围数值显示，显示在每个通道名称下面。
|  |  | AUC基线 | 勾选/不勾选：监视窗口面积值和衰减比值显示/不显示
|  |  | 基线 | 勾选/不勾选：监视窗口基线波形显示/不显示
|  |  | 上一平均值（改为上一线号波形） | 勾选/不勾选：监视窗口上一线号波形显示/不显示；默认勾选
|  |  | 生成平均值（改为当前线号波形） | 勾选/不勾选：监视窗口当前线号波形显示/不显示；默认勾选
|  |  | 奇~偶 | 勾选/不勾选：波形叠加时按奇/偶分开叠加，最终再合成一条波形
|  |  | 时间基线（改为：基线波形时间） | 勾选/不勾选：监视窗口基线波形左侧位置采集时间显示/不显示
|  |  | 上一平均值时间（改为上一线号波形时间） | 勾选/不勾选：监视窗口上一线号波形左侧采集时间显示/不显示
|  |  | 时间重复数（改为：轨迹数时间） | 勾选/不勾选：监视窗口当前波形之前采集的其它波形采集时间显示/不显示；默认勾选
|  |  | 重复数（改为：轨迹波形序号） | 勾选/不勾选：监视窗口每条轨迹波形上显示/不显示波形采集序号
|  |  | AUC | 勾选/不勾选：在监视窗口的上一线号波形上绿色面积区间显示/不显示
|  |  | AUC复制 | 勾选/不勾选：在监视窗口的刺激序列上绿色面积区间显示/不显示
|  | 通道开 | 勾选/不勾选 | 默认勾选。当不勾选，且“全部应用”勾选 则监视窗口和堆栈窗口的所欲通道不显示，【开始】和【启用】变灰；当不勾选时，且“全部应用”没有勾选， 只会关闭监视窗口和堆栈窗口中当前选择的 通道，同时监视窗口中，会在通道名称的左边用红色字体显示“关” 关闭通道，会保留之前采样的波形，不接受关闭后采样的波形；打开通道，显示关闭前最后一次采集的波形，同时在下一次采集时接受新波形。
|  | 倒置 | 勾选/不勾选 | 默认不勾选，不适用全部应用。当勾选后，当前通道名称记录和参考对调，波形显示上下反相。
|  | 滤波器（数字） | 陷波（Hz） | 勾选/不勾选：是否对原始信号进行数字陷波，增加输入框，默认50，可输入，没有选项。
|  |  | 带通滤波（Hz） | 勾选/不勾选，打开/关闭数字滤波功能。
|  |  | LFF（Hz） | 低频滤波器：下限频率，默认20，选项包含，1,2,5,10,20,30,50,100,200,300,500.可输入范围1-500，精确到1
|  |  | HFF（Hz） | 高频滤波器：上限频率，默认2000，选项包含50,100,200,500,750,1000,1500,2000,可输入范围50-2000，精确到1
|  | 平滑 | 类型 | 默认带通,选项包含3点，5点，7点，9点，15点，25点，带通，无，不可输入
|  |  | 带通LFF(Hz) | 当选选择类型为带通时，出现带通输入框，低频默认100，选项包含100,200,300,500（选项随着项目的硬件带宽变化），可以输入，最小不能小于当前项目的硬件带宽最小值（下限频率），最大500；精准度1
|  |  | 带通HFF(Hz) | 当选选择类型为带通时，出现带通输入框，高频频默认2000，选项包含750,1000,2000（选项随着项目的硬件带宽变化）；可以输入，最小不能小于当前低频值，最大不能大于当前项目的硬件带宽最大值（上限频率）精准度1
|  | 取平均 | 取平均值模式 | 默认总平均值，选项包含：总平均值，移动平均值
|  |  | 自动序列 | 序列组 | 选项包含1,2,3,4，可以形成4组序列，数字相同的为一组序列当在任意序列组中的一个项目点击开始采集时，对应的该序列组的其他项目也开始采集
|  |  |  | 序列间隔（S） | 跟随序列组，默认0。选项包含：0,5,10,20,50,100,200,500,600，根据设置的间隔时间开始该序列的下一次采集，同时在每个项目的监视界面会显示“序列延迟：**”
|  |  | 持续 |  | 勾选/不勾选，默认勾选。当采集完一条诱发波形后，按照设置的“间隔”时间，接着开始第二次采集，不按【停止】一直循环采集。 | 当激活自动序列，“持续”选项不显示
|  |  |  | 取间隔的平均值（S）(类似096术中里的自动间隔)选项 | 勾选持续才出现。默认为0，选项包含0,5,10,20,50,100,200,500,600.可以输入，范围0-600s，精确度1
|  |  |  | 平均值就绪时停止刺激 | 不勾选“持续”时出现。默认勾选，就是所需波形已经完全形成，但此时叠加次数还未到，就会停止刺激
|  |  | 同步平均值 |  | 启用／禁用同步平均值。如果启用该设置并且一个EP通道的扫描被拒绝，由同一刺激触发的其它所有EP通道扫描都将被拒绝。
|  |  | 开始时重置生成平均值 |  | 勾选/不勾选，默认勾选。每次点击开始都是重新采集波形；当不勾选时，每次点击开始，会接着上一次为叠加完的波形继续采集
|  | 扫描 | 扫描长度（ms） | 默认10（时程×格子数）；选项包含：1,10,15,20,25，50，100,200，500，1000,2000,3000,5000可以输入，范围1-5000，精确到1
|  |  | 扫描延迟（ms） | 采样与刺激之间的延时，默认为0，选项包含-5，-2，0,2,5可输入，范围为±当前时程的一半，精确度为1.但是一旦采集波形，采样延迟不可用
|  |  | 时程（ms/D） | 波形显示窗口每格单位时间，默认1，选项包含：1,1.5,2,2.5,5,10,20,50,100,200,500，可以输入，范围1-500精确到0.1
|  | 分屏 | 无 | 左右两侧所有波形，从上到下排列显示，无分割线
|  |  | 水平（默认） | 左右两侧波形分开两列，从左到右显示，左侧在左列，右侧在右列，两列之间用分割线区分
|  |  | 垂直 | 左右两侧波形分开两行，从上到下显示，左侧在上行，右侧在下行，两行之间用分割线区分
|  | 自动保存 | 勾选/不勾选 | 是否自动保存当前项目的所有轨迹
| 堆栈 | 项目名称 |  | 界面显示/不显示项目堆栈窗口
|  | 通道 |  | 显示当前堆栈项目所选择的通道名称。
|  | 全部应用 |  | 选择是否将设置更改应用于所有通道。不勾选时，堆栈设置只对选择的通道生效。目前只对灵敏度选项起作用
|  | 隐藏通道 | 勾选/不勾选 | 勾选：堆栈窗口中隐藏该通道，把留出的空间自动分配各其余通道； 不勾选：堆栈窗口显示该通道 此选项不适用全部应用
|  | 灵敏度（μV/D） |  | 堆栈波形的显示灵敏度，默认1，可以输入，范围1-25000，精确到1.选项内容包含：1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000，25000
|  | 空间 |  | 整个堆栈窗口，按照空间像素值间隔显示波形轨迹。默认20，选项包含0,1,2,5,10,15，20,25,30，50,100，可以输入，范围0-100，精确到1
|  | 时基（ms/D） |  | 波形显示窗口每格单位时间。默认1，选项包含1,1.5,2,2.5,5，10,20，50,100，200,500，可以输入，范围1-500，精确到0.5
|  | 显示模式 | 堆栈 | 默认堆栈显示：时域波形堆叠显示
|  | 灵敏度 |  | 勾选/不勾选：堆栈窗口灵敏度显示/不显示，默认勾选
|  | 时基 |  | 勾选/不勾选：堆栈窗口时基显示/不显示，默认勾选
|  | 接受/拒绝生成(改为当前波形的叠加/溢出次数) |  | 勾选/不勾选：堆栈窗口叠加/溢出次数显示/不显示，默认勾选
|  | 接受/拒绝重复数(改为轨迹波形叠加/溢出次数) |  | 勾选/不勾选：堆栈窗口刺激序列的每条波形右侧，叠加溢出次数显示/不显示
|  | 网格 |  | 勾选/不勾选：堆栈窗口网格显示/不显示，默认勾选
|  | 重复数（改为：轨迹波形序号） |  | 勾选/不勾选：监视窗口每条轨迹波形上显示/不显示波形采集序号
|  | 基线 |  | 勾选/不勾选：堆栈窗口基线波形显示/不显示，默认勾选
|  | 生成平均值（改为当前波形） |  | 勾选/不勾选：堆栈窗口当前线号波形显示/不显示，默认勾选
|  | 分屏 | 无 | 左右两侧所有波形，从左到右依次排列，通道之间用分割线区分
|  |  | 垂直(默认) | 左右两侧波形分开上下两行，左侧的波形在上行由左到右排列，通道之间分割线区分；右侧的波形在下行由左到右排列，通道之间分割线区分
| 光谱 | / | / | BAEP无此功能
| 数字 | 项目名称 | 左击名称 | 可修改项目数据表格名称
|  | 显示标记 |  | 勾选/不勾选，默认勾选，数据表格显示每个标记的数据
|  | 显示峰间（期） |  | 勾选/不勾选，默认勾选，数据表格显示每个标记之间的峰间期数值
|  | 字体大小 | 下拉选项：8/10/12/14/16/20/24/28/36/48/72 | 默认：14 监测界面的数据表格字体大小按照此设置即时更新
|  | 数据表格 |  | 布局如右图，每个数据项目定义参考体感诱发。每个标记一行数据
默认布局
| 标记 | 启动自动跟踪 |  | 勾选/不勾选：监视界面波形叠加时，是否自动打标记。 默认勾选
|  | 应用至所有监视窗口 |  | 勾选/不勾选：在监视窗口上，波形是否显示标记，默认勾选
|  | 应用至所有堆栈窗口 |  | 勾选/不勾选：在堆栈窗口上，波形是否显示标记，默认勾选
|  | 显示标记为 | 标记对标记 | 用于计算幅度，该点标记与下一个标记的波幅差值，有正负
|  |  | 标记对零 | 用于计算幅度，该点标记与零点波幅差值，有正负
|  |  | ABS（标记对标记） | 用于计算幅度，该点标记与下一个标记的波幅差值，数值取绝对值
|  |  | 另存为默认标记 | 将当前标记的更改保存为默认值
监视窗口
|  | 名称 |  | 勾选/不勾选：波形是否显示标记名称，默认勾选
|  | 延迟（改为潜伏期变化%） |  | 勾选/不勾选：是否显示每个标记的潜伏期与基线的潜伏期的差值，再除以基线的潜伏期，得到数值的百分比，位置跟随标记名称
|  | 幅度（改为幅度变化%） |  | 勾选/不勾选：是否显示每个标记的波幅与基线波幅的差值，再除以基线波幅，得到数值的百分比，位置跟随标记名称
|  | 标记标志 |  | 默认勾选，不可修改
|  | 间隔 |  | 默认不勾选，勾选后，在监视窗口波形上以亮蓝色显示每个标记的间隔范围，鼠标点击亮蓝色位置，可以延长盒缩短亮蓝色标记，同时标记设置里的间隔数据随之变化
|  | 上一平均值（改为上一线号波形） |  | 勾选/不勾选：在上一线号波形上是否显示标记，默认勾选
|  | 基线 |  | 勾选/不勾选：在基线波形上是否显示标记，默认勾选
|  | 重复数（改为：轨迹波形） |  | 勾选/不勾选：在轨迹波形上是否显示标记，默认勾选
|  | 生成平均值（改为当前波形） |  | 勾选/不勾选：在当前线号的波形上是否显示标记，默认勾选
堆栈窗口
|  | 名称 |  | 勾选/不勾选：波形是否显示标记名称，
|  | 延迟（改为潜伏期变化%） |  | 勾选/不勾选：是否显示每个标记的潜伏期与基线的潜伏期的差值，再除以基线的潜伏期，得到数值的百分比，位置跟随标记名称
|  | 幅度（改为幅度变化%） |  | 勾选/不勾选：是否显示每个标记的波幅与基线波幅的差值，再除以基线波幅，得到数值的百分比，位置跟随标记名称
|  | 标记标志 |  | 勾选/不勾选，在堆栈窗口的波形上显示/不显示标记，默认勾选
|  | 基线 |  | 勾选/不勾选：在基线波形上是否显示标记，默认勾选
|  | 重复数（改为：轨迹波形） |  | 勾选/不勾选：在轨迹波形上是否显示标记，默认勾选
|  | 生成平均值（改为当前波形） |  | 勾选/不勾选：在当前线号的波形上是否显示标记，默认勾选
标记设置
|  | 通道 |  | 显示当前标记对应的通道。选项包含：当前项目的所有通道
|  | 名称 |  | 针对当前通道，添加标记名称，可选可输入，每个通道最多可以添加8个标记，修改完，界面同步刷新
|  | 类型 |  | 选择是在峰值还是谷值标记，只能选择，修改完，界面同步刷新
|  | 中心（ms） |  | 该标记的出现的时间，修改完，界面同步刷新
|  | 间隔（ms） |  | 在波形上寻找标记的范围：以中心为起点向前和向后间隔的时间，可选可输入，最大限制25.例如图上中心为1.7ms，间隔0.3ms，那么Ⅰ波形标记范围就是1.7±0.3ms。修改完，界面同步刷新
波形窗口左上角边框【开始】控件；点击后变为【停止】控件；当按下【开始】（相当于096里的回车按键功能），波形就开始叠加 窗口右上角边框，增加【-】【 】（放大）控件。
窗口最小化功能：点击窗口的最小化按钮后，可以把窗口缩小只保留上边框（边框上包含项目名称，窗口还原按钮）。显示在当前屏幕一个固定位置
纵向格子数：需要考虑是否固定，美敦力是根据当前界面通道多少自动来分配，没有固定值。1通道4格，2通道6格，3通道8格。16通道34格。 规则是，最少四通道，每增加1通道，增加两格。
该项目监视窗口和堆栈窗口右键菜单参考体感诱发
轨迹窗口与堆栈窗口的【开始】控件互通，在一个窗口点击控件时，另一个窗口的控件也做出同样变化

## 耳蜗电图刺激参数
一级功能 | 二级功能 | 选项内容 | 功能描述
刺激 | show only intensity sliders（仅显示电流强度） | show only intensity sliders（仅显示电流强度） | 默认不勾选，
勾选时，会打开所有的同步项目电流强度选项，如图3
| EcochG Interleaved Right（右侧耳蜗电图） | 下拉打开/关闭 | 点击下拉按钮，且show only intensity sliders（仅显示电流强度）没有勾选，打开界面如图2
| 频率 | 选择频率 | 每秒的刺激次数，默认7.1.下拉菜单选项有0.4、0.5、1、2、2.1、3、4.1、5、10、20、27、50、60、75、100,可以输入（0.1-100Hz）精确到0.01Hz
| 频率输入框后面的“输入框” | 频率输入框后面的“输入框” | 是根据当前同时采集同步项目多少，软件来自动计算得出的一个刺激频率
| 抑制刺激伪迹 | 勾选不勾选 | 实现在采样中将刺激伪迹拉平（同小术中伪迹抑制）默认勾选，数值为3ms，下来选项框内容有1,1.5,2,2.5,3,4,5,10,15,20,30,40.可以输入（0-40），精确到0.1
| 模式 | 默认 重复性 | 界面如图2，在此模式下开始采集，按照设置的刺激频率和叠加次数进行，当一次波形叠加完毕，会进入下一次，一直循环
|  | 非重复性 | 界面如图4，频率和随机刺激频率选项不显示。具体功能：实现手动刺激，在监视界面点击“开始”后，用软件边框的上“暂停/恢复刺激按钮” 来采集波形，按一次采集一条波形
|  | 单一序列 | 界面如图5，频率和随机刺激频率选项不显。出现设置ASI选项：刺激框：默认为具体项目名称（同监视界面刺激信息）；ASI选项默认;200,下拉选项：10,20,50,100,200,500,1000，可以输入：最大范围10000 具体功能:类似交替刺激（同096运动运动诱发交替刺激模式）左右侧各按照设置好的ASI时间采集一次（诱发项目激活此功能，点击一次相当于在叠加波形上叠一次，不会一次就生成轨迹波形）。
|  | 外部触发 | 界面如图6，刺激频率和随机刺激频率选项不显。弹出触发边缘（外边缘）选项：默认上升沿，下拉选项有：上升沿，下降沿。 具体功能：利用外部信号进行触发，同步采集波形。上升沿：接受到外部信号的上升沿，发出同步信号，开始采集； 下降沿：接受到外部信号的下降沿，发出同步信号，开始采集；
| 随机刺激频率 | 勾选/不勾选 | 不勾选：无选项
勾选：出现间隔随机性百分比选项：默认5，下拉选项：0,1,2,5,10,20,30；可以输入0-30，精确到1 具体功能：
| BAER Interleaved Right（右侧听觉诱发） | 勾选/不勾选 | 不勾选：当开始采集没有同步信号，就无法采集波形 勾选：开始采集有同步信号，可以正常采集波形
|  | 右（分贝）SPL滑杆 | 调节刺激声音分贝强度，同时后面的输入框数值跟随变化。
|  | 噪声滑杆 | 调节噪声声音分贝强度，同时后面的输入框数值跟随变化。当刺激参数选择为绝对-从左到右滑动，数值从0-125变化，
当刺激参数选择为相对-从左到右滑动，数值-50-0变化
|  | 分贝强度输入框 | 调节滑杆，数值跟随变化，最大134.可输入，范围0-134，精确度1
|  | 噪声强度输入框 | 跟随滑杆变化，可输入，数值跟随刺激参数设置：0-125（绝对）；-50-0（相对），精确度1
| …（刺激参数） | 点击打开 | 界面如图8
|  | 类型 | 默认单击（click声），选项包含单击和音调
|  | 频率（Hz） | 默认500，选项包含250,500，750,1000,2000,3000,4000,6000,8000，可以输入，范围250-8000，精确度1 | 类型选择“音调”时，出现
|  | 输出：当前侧别 | 根据当前项目，选项包含左，右，双侧
|  | 极性 | 稀疏（距疏），冷凝（距密），交替
|  | 脉冲： | 默认单。选项包含单，脉冲串
|  | 脉冲串计数（最大200）：输出的脉冲数量 | 默认2，选项包含1,2,3,4,5,10,20,50,100,200.可以输入，范围1-200，精确度1 | 脉冲选择为“脉冲串”时出现
|  | 脉冲串速率（脉冲/S） | 默认400，选项包含：1,2,5,10,20,50,100,200,250,333,500,1000.可以输入范围1-1000精确到1
|  | 脉冲串间隔（ms） | 默认2.5，与脉冲串速率互为倒数。 选项包含：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,25,50,100，200,500,1000ms.可以输入1-1000精确到1
|  | 对侧掩蔽噪声 | 勾选/不勾选，在采集界面右侧窗口的刺激栏，显示/不显示噪声强度滑杆
|  | 噪音强度模式 | 默认绝对。选项包含绝对（对应数值0-125）和相对（-50-0）
|  | 刺激强度模式 | 默认SPL,选项包含nHL，SPL
|  | nHL偏移（分贝） | 默认35，选项包含0,20,25,30,35,40.可以输入，范围0-40，精确度1 | 刺激强度模式勾选nHL时出现。nHL强度=SPL-（当前选择的数值）
|  | 接入电话延迟（μS） | 默认950，选项包含0,950,1000可以输入范围0-1000,精确度1 | 具体功能无法提现出现，是否类似刺激延迟功能
在耳蜗电图监视界面，右键点击刺激信息，会弹出刺激对话框，快速设置刺激参数