医院名称：上海市浦东新区周浦医院

设备型号：NDI—094

设备编码：0942510044

软件版本：20260211

现象描述：

1.视觉诱发项目标定不对，标定无法标在波形上面。

2.今天下午使用过程中出现了一次闪退，现象是已经做了几个病人，点击打印报告那个选项，没反应，之后点其他地方都没反应 过了会软件闪退，重新进入后正常。

3.输出报告时的结论意见模块每次都会自动输出神经传导的结论，而且再次打开查看时会覆盖掉已输出过的结论意见。（尝试在NDIP文件下删除正常值文件，虽然软件里不会存在箭头提示，但结论意见中依旧存在自动输出的结果）

这部分功能结合科室老师反馈，建议添加可自主勾选功能，根据老师需求看是否需要它。发现日期：2026.03.23

问题1视频：

问题3图例：