1. 打开病案库，双击进入运动点位/静息电位项目，进入相关界面，波形不再为直线，已经修复，删除病人原有数据后，再次记录，重复上述操作，病人数据被记录，没有丢失。
2. 增加的自定义项目中，当名称（中英文均有测试）中使用到部分特殊的标点符号时，会出现病人数据记录后，退出界面数据丢失的情况。出现都是数据的部分标点符号如下图：

